{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["恒温摇床"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"恒温摇床","index":0,"n_rows":18,"n_cols":15,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","恒温摇床",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",2,"参考报价",3.5,"合计金额",7]
["一、技术要求"]
["1、控制方式：P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）；"]
["2、显示方式：LCD（大屏幕液晶双显）；"]
["3、循环方式：强制对流式；"]
["4、振荡方式：旋转振荡式；"]
["5、驱动方式：单轴平衡装置式；"]
["▲6、温度范围：4℃-60℃，温度精度：±0.1℃，温度均匀度：≦±0.5℃；"]
["▲7、旋转频率：50～300rpm，旋转精度：±1rpm，摆振幅度：≦Φ25mm；"]
["▲8、安全功能：上、下限超温声光报警，上、下限超速报警，独立式超温保护器，开门停机保护，漏电或过电保护装置；"]
["9、附属功能：转速存储、来电恢复、参数记忆、温速度校正、时钟显示、室温/实测温度双显、编程功能 反复、步调、八段曲线编程设定；"]
["10、制冷剂：无氟安全制冷系统、冷却器200W、加热器800W；"]
["11、定时范围：0-500小时/可持续，摇板尺寸：大约920×500（mm），最大容量：2000ml*10或1000ml*18或500ml*28或250ml*36；标准配置：500ml*28，摇板数量：1块；"]
["12、净 重：180kg，内腔尺寸：970×550×350H，外型尺寸：1250×740×840H，功 率：960W，电  机：120W变频电机，电 源：AC 200∽240V 50∽60HZ，内腔材料：优质进口不锈钢镜面板，箱体材料：高质量高强度的槽钢、角钢、冷轧钢板。"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]