{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["超净工作台"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"超净工作台","index":0,"n_rows":39,"n_cols":15,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14],[22,0,22,14],[23,0,23,14],[24,0,24,14],[25,0,25,14],[26,0,26,14],[27,0,27,14],[28,0,28,14],[29,0,29,14],[30,0,30,14],[31,0,31,14],[32,0,32,14],[33,0,33,14],[34,0,34,14],[35,0,35,14],[36,0,36,14],[37,0,37,14],[38,0,38,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","超净工作台",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",2,"参考报价",5,"合计金额",10]
["一、技术要求"]
["▲1.具有医疗器械产品注册证；"]
["2.产品类别：单人单面；"]
["3.气流方式：垂直层流；"]
["4.洁净等级：符合ISO14644.1的5级标准，优于100级洁净要求；"]
["5.大气压：70～106kPa；"]
["6.环境温度：0～40℃；"]
["8.外形尺寸(宽*深*高) ：≥970mm×610mm×1730mm；"]
["9.内部尺寸(宽*深*高)： ≥900mm×530mm×520mm；"]
["10.过滤器材质、过滤效率、防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）99.99%@0.3µm；"]
["11.风机功率：115W；"]
["12.总输入功率：1200VA；"]
["13.工作台面材质：304不锈钢；"]
["14.荧光灯：T8 1×15W；"]
["15.紫外灯：T8 1×15W；"]
["16.脚轮：万向脚轮4个；"]
["17.调节底脚：4个；"]
["18.净重：115kg；"]
["19.平均风速：0.2m/s-0.5m/s；"]
["20.照度：≥400lx；"]
["21.噪音：≤60dB（A)；"]
["22.工作台面中心振动静位移：≤3µm(rms)；"]
["▲24.通过ISO9000、ISO13485、ISO14000体系认证；"]
["25.专为单人操作设计，节省空间；"]
["26.上下分体结构，方便安装运输；"]
["27.外箱体采用优质冷轧钢板，静电涂装，抗腐蚀能力强；"]
["28.工作台面采用优质304不锈钢。两侧采用6mm钢化防紫外线玻璃，采光性能好；"]
["▲29.采用世界名牌AAF防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP），过滤效率≥99.99%@0.3µm，洁净度等级符合ISO14644.1的5级标准，优于100级洁净要求，更洁净更安全；"]
["30.数码显示功能：可数字式显示风机档位、紫外灯工作时长、预约时间等参数；"]
["31.紫外消毒一键式操作，便捷省心：⑴具有紫外杀菌定时启动预约功能，给用户更多休息，提高工作效率；⑵紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害。⑶紫外灯开关按下后，具有定时关闭功能，出厂设置杀菌时间为30分钟，杀菌时间可根据用户需求在0-99分钟内可调；"]
["32.人体工学设计，台面距地面770mm高度，适宜操作，不易疲劳，工作更轻松；"]
["33.照明灯和紫外灯互锁，在关闭照明灯状态下，紫外灯按下才能点亮；紫外灯点亮情况下，按下日光灯紫外灯随即关闭，将误操作风险降为零；"]
["34.照明灯反装在工作区外，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳；"]
["35.记忆功能：紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等按用户使用习惯设置好相应参数后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用。"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]