{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["烘箱"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"烘箱","index":0,"n_rows":24,"n_cols":15,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14],[22,0,22,14],[23,0,23,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","烘箱",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",2,"参考报价",3,"合计金额",6]
["一、技术要求"]
["1.大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于操作。"]
["2.采用风机快慢速控制方式，提高了工作室的温度均匀性。"]
["3.采用自主研制的风道循环系统，自动排放箱体内部的水蒸气,再无手动调节的烦恼。"]
["4.采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。"]
["5.内胆采用镜面不锈钢，搁板支架可以自由装卸，半圆形四角设计使清洁更方便。"]
["6.箱体外壳采用优质冷轧钢板制造，表面静电喷塑。"]
["▲7.独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。"]
["▲8.具有RS485接口可连接记录仪和计算机，能记录温度参数的变化状况。"]
["9.电源电压\tAC380V、50HZ。"]
["10.控温范围\tRT+10~300℃。"]
["11.恒温波动度\t±0.5℃。"]
["12.温度分辨率\t0.1℃。"]
["13.输入功率\t4000W。"]
["14.工作室尺寸W×D×H(mm)\t800×640×1290。"]
["15.外形尺寸W×D×H(mm)\t980×750×1750。"]
["▲16.不小于容积\t600L。"]
["17.载物托架\t4pcs。"]
["18.定时范围\t1~9999min（包括但不限于）。"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]