{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["生物安全柜2"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"生物安全柜2","index":0,"n_rows":22,"n_cols":15,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","生物安全柜2",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",2,"参考报价",9,"合计金额",18]
["一、技术要求"]
["1.A2型二级生物安全柜，气流模式： 30%外排，70%循环；"]
["▲2.产品认证：获得中国CFDA颁发的III类医疗器械注册证；"]
["▲3.前窗完全关闭后，风机可继续工作，并自动降低下降风速70%；"]
["4.外形尺寸：长*宽*高≤1900mm×800mm×2300mm；工作区尺寸：长*宽*高≥1800mm×540mm×670mm；"]
["▲5.风速实时测定：标配气流传感器探头实时监控风速，安全柜的吸入口气流速和下送风气流速可在液晶控制屏上实时显示；"]
["▲6.过滤器：超高效微皱褶无间隔过滤器，针对0.12μm颗粒系过滤效率≥99.995%；"]
["7.前窗清洗位置，可以将前窗下降至操作台面下方，从而彻底清洁前窗和柜体内表面，降低污染风险；"]
["▲8.风机系统：两个直流无碳刷风机系统，具有阻力感应补偿功能；"]
["▲9.控制器系统：实时显示安全柜运行参数：①安全柜的吸入口气流和下送风气流可在液晶控制屏上实时显示；②风速达不到要求有声光报警；③生物安全柜运行状态、紫外灯工作时间、高效过滤器寿命显示等实时显示；"]
["10、柜体：大于5度角倾斜式人体工程学设计；操作前窗：无边框滑动式前窗；"]
["11.操作台面：一体式设计，前进气孔与工作台面一次冲压成形，可承受重量≥50KG；操作室：工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计，便于清洁；"]
["12.柜体涂层：柜体外部抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生；"]
["13.照度：>1000Lux，荧光灯位于非污染区域；"]
["14.噪音：噪音≤67dBA；"]
["15.搁手架：标配搁手架，确保手部高于工作台面，不会阻挡前进气孔，易于拆卸；"]
["16.安装检测：由经专业培训及制造商授权的工程师完成安装，并出具正式安调检测报告。"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]