脉管成像仪

- 产品适用范围：适用于血管、淋巴管、淋巴结的定位、淋巴结活检等相关医疗操作。

- 产地：国产

- 影像显示要求：荧光显影

- 技术规格和要求：

1.荧光探测探头

1.1探头调节：具备光强调节按键，具备LED光源开关按键。

1.2 LED开关：荧光影像显示

1.3 预留索线槽：镜头平整防反光设计

1.4 摄像头：CCD高清动态摄像头，智能调节；AGC，BLC自动调整，自动对焦，自动白平衡。

1.5 通光孔径：≤15mm

1.6 LED光源峰值波长范围：0.7um-1.0um

1.7 LED红外光源强度：光源强度可调节

1.8 LED发光光源数量：大于等于48个

2．控制主机

2.1额定频率：50Hz±1Hz

2.2 电源消耗：+12VDC

2.3 双冗余技术：支持硬盘双冗余技术

2.4 USB接口：具备USB2.0以上高速接口

2.5 数据备份：U盘数据实时备份，实现重要数据的双备份，有效保障存储安全。

2.6 视频输出：具备复合视频信号接口，支持TV、VGA同时输出。

3.其他硬件

3.1 台车：四轮台车，带固定装置升降。

3.2 显示屏：液晶显示屏≥17英寸

配置清单：

- 主机 1

- 高分辨显影探头（光强调节5档位指示灯） 1

- 专用视频数据线 1

- VGA线 1

- 电源线 1

- 台车：≥17英寸显示屏（可四方向旋转）；移动式台车 1

备品备件：

- 专用工具一套 1

- 使用说明书 1

- 专用播放器软件安装光盘 1

售后要求：全保2年。