{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["超低温冰箱"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"超低温冰箱","index":0,"n_rows":32,"n_cols":15,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14],[22,0,22,14],[23,0,23,14],[24,0,24,14],[25,0,25,14],[26,0,26,14],[27,0,27,14],[28,0,28,14],[29,0,29,14],[30,0,30,14],[31,0,31,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["               深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","超低温冰箱",null,null,"国别","国产","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",5,"参考报价",9,"合计金额",45]
["一、技术参数"]
["1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz"]
["2、样式：立式"]
["3、有效容积不小于720L，装载量不小于495个2英寸冻存盒"]
["4、外部尺寸：不大于（1045*985*1985mm）"]
["5、内部尺寸：不小于760*710*1305mm，内胆材质为彩色涂层电锌钢板"]
["6、净重/毛重（Kg）：不大于350/383.5Kg"]
["7、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-40℃〜-86℃可调，超温报警，断电记忆"]
["8、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地"]
["9、显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压；能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能"]
["10、门：外门1个，可快速拆卸内门4个；可调节搁架，便于物体存放；“创新式”一体式门锁手把设计；紧凑式脚轮设计，灵活方便；内门手把：一体双料压铸成型，使用方便"]
["11、外门四层内门一层，共5层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好，发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小"]
["12、隔热层：加厚隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好，厚度不小于24.5mm"]
["13、创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保"]
["▲14、进口压缩机，质量更可靠，进口低噪音节能风机，提高系统安全性和可靠性"]
["15、搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能"]
["16、双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠"]
["17、双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度"]
["▲18、标配网络接口，标配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警；可选配USB数据记录功能"]
["▲19、标配样本资源管理信息化系统；规范、便捷管理样本"]
["20、25℃环温时，降温速度≤6小时"]
["21、HC制冷系统，25℃环温时，国家第三方权威结构认证单日耗电量不大于10.5KW/24h"]
["22 门体自动加热平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门不用等待"]
["23、标配USB接口，可连续记载10年箱内设定温度、实际温度等数据"]
["24、样本管理系统软件"]
["▲25、具有CFDA证书"]
["25、每台配冻存盒50个"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修"]