- 麻醉机 技术需求

一、一般要求：

1、总体功能要求：设备必须符合CE 认证。具有新鲜气体混合系统，电动电控呼吸机，呼吸力学监测系统。麻醉机必须能升级、增加、提供新的功能。

2、操作及使用要求：

2.1、主机功能：结构紧凑、可移动的多功能麻醉机，具有中央刹车机动性更强。主机两侧自带支臂滑轨，可灵活、方便安装显示器、监护仪、输注泵等设备扩展麻醉机功能，呼吸回路可根据临床需求安装在左右任意一侧；同时具备≥3个大抽屉和1个宽大的写字台。提供制造商原厂彩页资料证明。

2.2、系统操作屏：内置一体化高分辨率的彩色显示屏（非外置旋转臂）；可显示与通气相关的所有参数和波形，直观的操作和界面，使用方便。提供制造商原厂彩页资料证明。

2.3、气体供应和监测：气体供应使用N2O、O2、Air三气源；具备新鲜气体电子流量计、机械总新鲜气体流量计调节和中央供气压力表监测进气压力大小，新鲜气体流量调节方便；显示屏精确显示气体流量数字及新鲜气体流量大小和虚拟流量计，气体消耗的数据可被记录和输出，方便临床分析决策。提供制造商原厂彩页资料证明。

2.4、电源供应及监测：

2.4.1、显示交流电和电池状况，不间断电源为所有部件提供至少45分钟，最长120分钟供电。提供制造商原厂彩页资料证明。

2.4.2、如果交流电和（或）电池断电时，手动通气和气体麻药输送不受影响。

3、新鲜气体混合系统要求：

3.1、电子新鲜气体流量计设置范围：0-12.0升/分钟。

3.2、内置安全功能：氧气和笑气混合时，S-ORC确保23％的最小氧浓度。如果关闭氧流量阀或氧流量不足0.2升/分钟时,笑气自动切断。供氧压力表低于1.38bar±0.27bar，发生声光报警。

3.3、具有快速充氧键，供氧压在6bar时，最大流速75升/分钟；供氧压2.8bar时，最小流速25升/分钟。

3.4、二氧化碳吸收装置：标配1.5L大容量吸收罐1个。提供制造商原厂彩页资料证明。

3.5、▲挥发罐容量：≥300毫升液体，日常使用时能将整瓶麻药全部加到挥发罐中，避免浪费，节约科室成本。

3.6、双罐位，有快速拔插更换系统：当挥发罐拿走时接头会自动封闭。挥发罐单独搬运时可倾斜，具有防药物泄漏功能。

3.7、挥发罐出厂前一次性标定，无需维护。具有压力、流量、温度自动补偿功能，输出浓度恒定。

3.8、新鲜气体隔离阀：呼吸机送气时新鲜气体不会进入呼吸回路，保证输送给患者的潮气量完全不受新鲜气体流量的影响，且不依赖于流量传感器的监测。

3.9、动态顺应性补偿：通过实时监测气道压力和系统顺应性计算管路中的潮气量损耗，并进行动态补偿。

4、通气模块功能：

▲4.1、电动电控活塞式呼吸机（非气动电控呼吸机），无需驱动气体并能提供可与ICU呼吸机的高品质通气，节省气体及麻药。潮气量输送精确、可靠，适用于成人、小儿和新生儿患者。气体供应故障时，能采用室内空气给病人通气，保证病人的安全，能够快速挖掘和有效利用围手术期工作流程中的潜在效率，实现最具成本效益的工作环境，提供制造商原厂彩页资料证明。

4.2、集成密闭的呼吸系统，简洁的设计使回路所有部件消毒、拆装方便，呼吸回路水平和垂直定位方便、灵活。

4.3、▲回路加热装置：有效防止积水；同时给吸入气体加温、保湿，让患者更加舒适。

4.4、配同品牌一次性麻醉回路：呼吸回路不含聚氯乙烯材料能够防止由于缺乏DEHP软化剂所引起的并发症；以最优的尺寸与功能为病人提供最佳的安全保证， 使用方便，减少医护人员工作量，有效避免交叉感染。提供制造商原厂彩页资料证明。

4.5、提供多种通气模式：包括手动/自主，容量控制（VC），压力限制（PLV），压力控制（PCV）。提供制造商原厂彩页资料证明。

4.6、配置支持同步间歇指令通气带压力支持（SIMV/PS）模式。提供制造商原厂彩页资料证明。

4.7、总集成呼吸回路容量：≤1.7+手动皮囊。提供制造商原厂彩页资料证明。

5、通气呼吸机参数及设置范围：

5.1、潮气量：容控模式下潮气量可调节范围20 - 1400 [毫升]

5.2、吸气暂停设置范围：0-50%

5.3、PEEP：0-20[cmH2O]

5.4、频率设置范围：4-60 [次/分]

5.5、吸呼比设置范围： 4：1 -1：4

5.6、压力限制设置范围：15－70 [cmH2O]

5.7、流量触发设置范围：2 - 15 [升/分]

5.8、吸气压力设置范围：PEEP+5–65 [cmH2O]

5.9、窒息通气最小频率设置范围：关闭, 3 - 20 [次/分]

6、全面的通气监测：

6.1、气道压力监测：监测范围：-20－99[cmH2O] 。监测的参数：气道峰压，气道平均压，气道平台压，呼气末正压，实时压力波形。

6.2、容量监测：铂金丝流量传感器（非压差式流量传感器），铂金丝被加热到180度高温，不受水汽影响，始终保持监测准确。监测精度高，自动定标。提供制造商原厂彩页资料证明。

A)   潮气量VT：监测范围：0－1.5L。

B)   分钟容量：分钟总容量。

6.3、呼吸频率监测范围：2－99 [1/min]。

6.4、氧气监测范围：18－100 [Vol%]。

7、报警显示和操作要求：

7.1、中文报警菜单，同时屏幕显示报警信息和报警限值屏幕，以便消除报警。

7.2、报警内容：气道压力报警，分钟通气量报警，管路脱落或阻塞报警，呼出气流控制阀故障报警等，完善的监测系统保证患者安全。

8、具备全自动系统自检功能：包括麻药罐模块和麻醉呼吸模块。并显示自检结果和排除错误的提示，帮助临床快速分析设备故障原因。

9、适用于134 °C蒸汽灭菌的部件：与病人呼出气体接触的集成呼吸系统，手动皮囊和面罩等。集成的呼吸系统使清洁消毒更加方便，大大缩短了准备时间。

10、接口要求：≥1个RS232通讯接口，采用国际标准的Vitalink和Medibus传输协议，可输出所有新鲜气体流量、通气和氧浓度数据，流速波形和压力波形，以便临床分析。提供制造商原厂彩页资料证明。

11、配置清单/套：（需符合或高于此配置）

1）麻醉机主机                                        1台

2）七氟醚挥发罐                                      1套

3）氧气连接管                                        1根

4）笑气连接管                                        1根

5）空气连接管                                        1根

6）流量传感器                                        5个

7）一次性麻醉回路含一次性皮囊                        25套

8）一次性麻醉面罩                                    30个

9）同步间歇指令通气带压力支持（SIMV/PS）模式         1套