深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 骨科电钻 | 国别 | 进口 | 合计金额 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 骨科电钻 |  | 15 | 3 | 45 | 罗医骨科 |
| 合计 |  |  |  | 3 | 45 |  |

- 设备用途：用于创伤外科的钻孔、克氏针、摆锯、打磨等

二、技术参数

1.1、有专用的动力保养油及消毒转载盒

1.2 整体采用弧形造型，人体工程学设计的握把

▲1.3、主机采用钛合金材料制作

▲1.4、动力，功率≥250W,扭矩≥19Nm

1.5、转速0—1000转/分.

1.6、重量≤1100 g

1.7、智能充电器，持续工作≥2.5小时，自动电池检测，充电量实时显示，电池过充保护

1.8、配免消毒电池

▲1.9、集成电子元件组在热敏蓄电池组上，避免了消毒灭菌过程，延长使用寿命，减少故障率

1.10、系统可用于机器清洗，适用于碱性溶剂，能高温高压消毒（134℃3Bar 5min）

三、配置要求：

1.1、钛合金大骨钻                     3个

1.2、电池盖                           3个

1.3、克氏针转接头 0.6--4.0mm           1个

1.4、钻头接口                         3个

1.5、镍氢电池                         3块

1.6、消毒通道                         3个

1.7、充电器                           1台

1.8、润滑油                           1瓶

1.9、保养油                           2瓶

1.10、装载篮                          3个

四、维保方案：厂家维保2年以上