罗湖区人民医院技术需求

单位：万元

| 设备名称 | 颅内压监测仪 | 国别 | 不限 |  | 合计金额 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 颅内压监测仪 | 10 | 1 | 10 | 神经外科 |  |
| 合计 |  |  | 1 | 10 |  |  |

- 技术参数

- 国际知名品牌，具有ＦＤＡ和ＣＥ证书；

- ▲双参数主机，能监测平均 ICP、颅温，并有导管植入时间显示。

- 工作原理是通过其探头前部的一个金属钛丝盒内的“压力－电信号”转换器采取压力信号并转换为电信号，经过传感器电缆传导给主机进行读取和分析，最终显示于液晶显示屏幕上。能同时监测平均 ICP及颅温。

- ▲探头内置记忆芯片，零位信息记录在探头导管连接端子电子集成卡内，保证同一台主机在用不同已经置零探头时无需重新设置零位。

- 有不同种探条，其中脑室探条可同时用于颅内压监测和脑室外引流，方便临床使用。

- 钛丝的监测探头可随意弯折，不易折断且不影响测量精度，探头测量精度不受温度影响。探头可以轻松的置入硬脑膜外、硬膜下、脑实质及脑室中。

- ▲兼容各品牌的标准心电监护：可选配的信号缆线可以连接世界上绝大多数品牌的心电监护仪，在后者机器上可以设定波形或者保存历史记录等功能，在不增加开支的前提下丰富了颅内压监护仪的各种功能。

- ▲可选配相应线缆连接电脑主机，便于记录及储存数据并进行数据统计和分析。

- 小巧的监护仪机身，操作简便，带有普通干电池备用电源，可以保证在断电或者移动病人时继续进行监测7小时以上。

- MR安全性：植入探头在1.5T核磁共振成像中安全。

- 颅内压检测范围在-40mmHg—＋100mmHg。

- 屏幕显示：平均 ICP\颅温\报警功能\导管植入时间显示。

- 提供颅内压上下限报警装置（有静音功能）。

- 零点漂移小，测量精确；一周内最大漂移量小于1.0mmHg。

- ▲导管植入时间显示：减少医务工作者的工作量，降低误差。

- ▲脑室及脑实质探条均带有刻度，操作方便，提高埋藏的精准度。

- 配置清单

- 颅内压监测仪主机			1台

- 导管延长线			     	1条

- 电源导线					1条

- 固定夹					   1个

- 探条						6条