{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["台式冷冻离心机"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"台式冷冻离心机","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[2,11,2,14],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14],[22,0,22,14],[23,0,23,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
[]
["设备名称","台式冷冻离心机",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",2]
["一、技术要求"]
["*1. 更安全：标配有气密性转子，转子的气密性经由英国Porton Down的应用微生物研究中心(CAMR)的测试并认证；"]
["2. 具有宽泛的温控范围：-10ºC－ 40ºC ，并可在离心机运行期间设置；"]
["3. 离心机具备快速制冷功能，可迅速降温至设定温度；"]
["4. 具备待机冷却功能 ，即使在待机状态下可持续制冷长达8小时；"]
["5.可在特定时间启动自动制冷，从而满足离心前的预制冷；"]
["6.即使在最高转速时，也可保持 4ºC；"]
["*7. 最高转速: 17500rpm, 最大相对离心力: 30,130g；"]
["8.大型背光液晶显示屏，人性化的操作面板；"]
["9.≥3个独立程序按键，可存储≥50个程序；"]
["10.关盖时自动锁盖，自动识别转子失衡，保护操作人员安全；"]
["11.运行结束后，自动开盖功能，保护敏感样品；"]
["*12.自动识别转子和转子自动锁定，操作更加安全、简便；"]
["13.SOFT功能，缓慢加 / 减速离心，适用于敏感样品的分离；"]
["14.单独的“Short Spin”瞬时离心按键，方便操作；"]
["15.离心时间为30秒至99小时59分钟，可连续离心；"]
["16.转子和附件可高温高压灭菌(121 °C, 20 分钟)，保护操作人员安全；"]
["17. 系统达到IEC1010-2-020 国际最高安全标准；"]
["18.总体配置：主机两台， 高速转子（30x1.5/2.0ml）角转头一个， 最大转速为≥14,000rpm，最大离心力为≥20,817g，标准微孔板转头一个，最大转速为≥4,400rpm，最大离心力为≥2,204g。"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]