{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["二氧化碳培养箱2"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"二氧化碳培养箱2","index":0,"n_rows":20,"n_cols":15,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","二氧化碳培养箱2",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",2,"参考报价",7.8,"合计金额",15.6]
["一、技术要求"]
["1.体积≥150升直热式三气培养箱；"]
["▲2、灭菌功能：具有不小于90℃高温湿热灭菌功能，可保证全部配件在位灭菌，无需人工擦拭；"]
["▲3、具有CFDA证书；"]
["4.温度控制范围（℃）：环境温度+3~55℃，温度控制精度（℃）：≤±0.1℃；"]
["5.内腔设计为强制空气对流，6面加热模式，保证温度均一性，温度均一性≤±0.5℃；"]
["6.开门1min后，37℃温度恢复时间（min）：≤6min，5%浓度时CO2恢复时间：≤4min；"]
["7.CO2控制范围：0~20％，CO2控制精度：±0.1%；"]
["8.二氧化碳检测系统采用红外式二氧化碳浓度传感器或TC热感探头式传感器，具有CO2浓度自校准功能，保证CO2浓度的高精确性；"]
["9.O2控制范围：1~ 20.7%；O2控制精度：± 0.1%；O2 传感器：原电池型，高精度、国际主流；"]
["10.一体式不锈钢内胆，光滑内壁，大圆弧角设计，清洁无死角。标准搁板数量：不小于4块；"]
["13.采用气流流经水盘表面设计，湿度可达到环境湿度～97%RH；"]
["14.微电脑控制系统，具有温度、CO2浓度、开门超时等参数的报警及设置；"]
["▲15.智能化数据和事件监测器记录培养箱使用过程中所有的运行参数，并可以在LCD显示屏上通过程序软件调取记录的数据。有内置闪存保证运行数据的长期储存；"]
["16.可选配远程监控和数据记录软件，设备参数（温度、CO2等）的自动化、连续监控，可以保存并输出不同格式的记录数据。当一个报警条件出现，自动发送邮件警告。"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]