深圳市罗湖区人民医院购置参数表

单位：万元

| 设备名称 | 心电除颤监护仪 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 急诊科 | 数量 | 4 | 参考报价 | 6 | 合计金额 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ▲除颤充电迅速，充电至200J<5s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 配备锂电池， 1块电池可支持200J除颤100次以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 支持中文操作界面、AED中文语音提示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ★彩色TFT显示屏>8”, 分辨率640×480，最多可显示4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 记录仪：自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ▲具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：上述参数中凡带“▲”为双倍扣分项，但不作为废标条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |