{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["普通PCR仪1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"普通PCR仪1","index":0,"n_rows":59,"n_cols":15,"rows_kept":59,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14],[22,0,22,14],[23,0,23,14],[24,0,24,14],[25,0,25,14],[26,0,26,14],[27,0,27,14],[28,0,28,14],[29,0,29,14],[30,0,30,14],[31,0,31,14],[32,0,32,14],[33,0,33,14],[34,0,34,14],[35,0,35,14],[36,0,36,14],[37,0,37,14],[38,0,38,14],[39,0,39,14],[40,0,40,14],[41,0,41,14],[42,0,42,14],[43,0,43,14],[44,0,44,14],[45,0,45,14],[46,0,46,14],[47,0,47,14],[48,0,48,14],[49,0,49,14],[50,0,50,14],[51,0,51,14],[52,0,52,14],[53,0,53,14],[54,0,54,14],[55,0,55,14],[56,0,56,14],[57,0,57,14],[58,0,58,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","普通PCR仪1",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",6,"参考报价",6.5,"合计金额",39]
["需求一：普通PCR仪四台"]
["技术参数："]
["1、样品基座：0.2ml×96孔；"]
["2、温度范围:0～100℃；"]
["▲3、最大模块变温速率：4℃/Sec，最大样品变温速率：3.13℃/Sec；"]
["4、静态样本基座温度均匀性：≤±0.5℃；温度准确性：≤±0.25℃；"]
["5、温度梯度：样本模块有3个VeriFlex区域，可实现真正的梯度PCR； "]
["6、样本模块可同时运行三个不同温度，每相邻两个模块最大设置温差达10℃； "]
["7、PCR体积范围：10—100ul；"]
["8、具有8英寸彩色TFT触摸式显示屏，大的导航按钮设置参数简单方便，无须使用触摸屏专用笔或鼠标；"]
["9、具有USB记忆棒插槽，用于转移程序，存储不限数量的程序；"]
["▲10、可下载免费的PCR应用程序到移动设备（支持iphone或android系统的手机），随时随地连接仪器，查看仪器状态；"]
["▲11、内置热学模拟模式，可以模拟市面上主流PCR仪的热学性能，使您无需改变实验程序，直接从以前的PCR 仪过渡至新仪器；"]
["12、软件：内置各种PCR程序模板，可直接调用；内置Touchdown及Long range等可选功能辅助优化PCR程序。"]
["单台配置："]
["1．主机一台"]
["2．起始耗材包一套"]
["3．电源线一根"]
["4.仪器自调试安装后保修期为3年"]
[" "]
["需求二：普通PCR仪两台"]
["1.工作条件"]
["1.1.环境温度：15-30℃ "]
["1.2.相对湿度：20-80%"]
["1.3.海拔高度：≤2000 m "]
["2.技术指标"]
["2.1.仪器类型：紧凑型核酸扩增仪 "]
["2.2.加热元件：Peltier加热、制冷单元   "]
["▲2.3.模块结构：96孔0.2 ml专用合金模块（支持运行快速试剂）"]
["2.4.模块最高升降温速率：3.9 ℃/秒"]
["▲2.5.样品最大变温速率：3.35 ℃/秒"]
["2.6.反应体积：10-100 µl"]
["▲2.7.梯度优化功能：使用VeriFlex模块，专利的技术可同时运行6种不同退火温度的PCR程序，比传统的梯度PCR更有效的优化反应条件"]
["▲2.8.最小/最大温度梯度：每相邻两列区域间温差最小为0.1℃，整个模块最小温差为0.5℃；每相邻2列区域间温差最大为5℃，整个模块最大温差为25℃"]
["▲2.9.体外诊断资格：具有医疗器材注册证，已通过中国CFDA认证，工业上可做3Q认证"]
["2.10.热盖温度范围：最高105℃"]
["2.11.热盖接触压力：可以自动调节"]
["2.12.特异性扩增：实验开始先升热盖温度，热盖温度上升到设定温度前，模块一直保持在任何温度，防止样品蒸发和提高反应特异性             "]
["2.13.温控范围：4.0-99.9 ℃，温度精准性为 ± 0.25 ℃（35-99.9 ℃）"]
["2.14.温度均一性：< 0.5℃（达到95℃后20秒）"]
["▲2.15.显示屏：6.5英寸VGA彩色触摸屏，640 × 480像素"]
["2.16.操控：可以进行PC控制"]
["2.17.具有断电保护功能和快速启动功能"]
["2.18.Tm计算器：基于触摸屏的菜单驱动 "]
["2.19.连接口：USB1.0端口，RS 232串联端口，10/100快速以太网接口"]
["2.20.仪器尺寸：23.7 cm（w）x 48.5 cm（d）x 24.5 cm（h）  "]
["2.21.重量：10.6 kg "]
["2.22.电源：100 - 240 VAC，50/60 Hz，最大10.0 A"]
["2.23.最大功率：800 VA，热循环时平均功耗260 VA，休眠/待机时10 VA"]
["3.单台配置："]
["3.1.主机：1台"]
["3.2.北美/欧洲电源接头、电源线：1套"]
["3.3.初始配件套装：1套"]
["3.4.用户使用手册光盘：1张"]
["4.服务要求："]
["仪器自调试安装后保修期为3年"]