罗湖区人民医院技术需求

# 输血输液加温仪（ 双通道 ）

# 1.★产品用途：主要用于对输入人体的液体进行加温，维持患者体温

# 2.性  能：

# 2.1  微电脑PID闭环温控系统，有超温报警保护，传感器故障报警，低温报警

# 功能

# 2.2▲双加温通道，每个通道可单独设定温度和独立控制加温

# 2.2  双加温通道串联使用可满足大流量加温需要

# 2.3  一机两用，避免更多的支架和电源线占用空间

# 2.4▲柔性加热套管结构，全程包裹液体管路加温

# 2.5  液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷

# 环境使用

# 2.6▲显示屏≥80*90mm，可同时显示两个通道的控制信息，包括设定温度，加热

# 温度，加热时间，故障信息，工作状态

# 2.7  仪器内置报警测试程序，在面板即可操作，使用者可随时测试报警功能

使用常规输血输液管路，无需专用耗材

# 3.参  数

3.1 ▲温度设定范围：      33-41℃，步进0.1℃

3.2 电气安全保护级别：    I类BF型，防除颤保护

3.3 温度精度：            ±1℃

3.4 超温断电保护：        42℃

3.5 低温报警：            ≤32℃

3.6 预热时间：            从20℃-36℃约2分钟

3.7 工 作 制：            连续运行

3.8 加 热 管：            ≥1.4米，内径3.5-5mm或6-7mm可选

4. ▲维保方案：厂家免费维保两年  （需厂家盖章）

# 配置清单（每台）

1.加温器主机                    1台

2.加热管（和主机一体化）        1条

3.合格证                        1份

4.保修卡                        1份

5.使用说明书                    1本