{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["温度冷链监控系统"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"温度冷链监控系统","index":0,"n_rows":24,"n_cols":15,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14],[22,0,22,14],[23,0,23,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","温度冷链监控系统",null,null,"国别","国产","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",1,"参考报价",19.5,"合计金额",19.5]
["一、技术要求"]
["1、用途：系统温度监控,失控报警；"]
["2、可以实现室内的温湿度监控，温度范围：-100℃～+120℃；湿度监控：6%～90%；温度测量最大允许误差：±0.3℃或更优，相对湿度最大允许误差：±3％RH；"]
["▲3、技术规格及要求：整套系统必须具备第三方评测机构出具的系统验收合格报告；软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书； "]
["▲4、电源：220V/50HZ，5V DC直流输出模块供电,所有模块具有后备电池，能够在发生断电事故时保证采集模块仍然正常运行≥48小时；中继模块保证正常运行4小时以上，以确保服务器能够检测到温度超限并及时报警。"]
["▲5、现场温度采集模块具备LCD液晶屏幕显示，能够显示实时温度、无线工作状态、电池电量等信息，以便使用人员更好的维护系统监控系统运转；数据采集模块具备IP68防护等级，可防水、防尘、防震、阻燃，保障产品本身连续供电的安全；"]
["6、信号传输方式：无线传输；"]
["▲7、报警功能：对话框报警、声音报警、邮件报警、手机短信报警、电话语音报警、模块断电报警、模块不采集报警功能，每个报警功能可自由设置延时报警时间；"]
["8、可通过多种方式查询历史记录，如：设备编号、设备名称、标准温（湿）度、规格型号、起始时间及结束时间等；"]
["9、具有报表功能，可以由用户自由选择时间点打印，也可导出为EXCEL表格存储；"]
["10、具有温度曲线的显示、绘制、打印功能，图形可以自由的进行缩放，并能反映相应点的温（湿）度值，能对失控温度进行标注；"]
["11、可实现对不同楼层、不同房间冰箱、冰柜；"]
["12、用户登陆操作必须有相应授权，具备超级管理员、管理员和普通用户三级权限，用户所有操作全部有日志记录；"]
["▲13、系统基于B/S架构模式，支持多种windows操作系统平台，即只需在一台服务器电脑上安装软件，局域网内所有电脑不需安装软件即可通过http协议根据权限访问服务器查看冷链设备的温度和历史记录；"]
["▲14、系统基于B/S架构模式，当用户关闭浏览器时，系统给予对话框提示，让用户进行关闭浏览器确认；"]
["▲15、整套温（湿）度监控系统具备国家科学技术成果委员会的鉴定证书；"]
["▲16、无线通信频率符合中国人民共和国信息产业部的规定，并具有中国人民共和国信息产业部颁发的无线电发射设备型号核准证，网上可查询国家无线电委的认证证书；"]
["▲17、数据中心采用GIS管理技术，可以实时展现用户的地理位置、科室房间冰箱布局图，可以在第一时间对故障设备进行位置定位；"]
["▲18、广东省内使用客户血站最少4家，三甲医院最少4家，并提供业绩证明；"]
["19、提供62个点的温度监控，8个点的湿度监控；"]
["20、保修期：质量保证期：系统硬件质保期不少于2年，软件终身进行免费维护。"]