{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["普通PCR仪2"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"普通PCR仪2","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[2,11,2,14],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
[]
["设备名称","普通PCR仪",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",2]
["一、技术要求"]
["*1.采用96孔0.2ml样品基座，可使用96孔反应板和0.2ml反应单管或八联管。"]
["2.大屏幕液晶显示屏，PCR编程简单直观。"]
["3.采用热盖，防止蒸发，操作时无须加石蜡油。"]
["4.可计算不同样品的实际样品温度，实时控制，确保PCR结果的可靠性。"]
["5.软件容量大，可储存100个完整的PCR方法，并可以用用户名和方法名储存。"]
["6.机器内置Tm计算软件，可根据输入的序列自动计算Tm值。"]
["7.自动断电保护，恢复供电后可根据用户要求自动执行未完成循环。"]
["8.温度范围：4.0—99℃, 扩增结果可自动4℃保存过夜。"]
["*9.升降温速度：最大升降温速率≥2.7℃/S；样品平均升级温速率≥1℃/秒。"]
["10.温度准确性：95℃ 时<±0.4℃。"]
["11.热盖：维持105℃，满足无油操作PCR扩增。"]
["*12.通风设计：必须前后通风设计，同排放置的机器间不会相互干扰影响散热。"]
["13．重现性：达到设定温度的时间误差小于5秒。"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]