{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["组织破碎仪"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"组织破碎仪","index":0,"n_rows":23,"n_cols":15,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14],[22,0,22,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","组织破碎仪",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",1,"参考报价",19,"合计金额",19]
["一、技术要求"]
["▲1. 工作原理：试管击打技术，金属球转头以每分钟两千次以上的频率击打试管，管子间歇振动珠子研磨样品，彻底的破碎和均质样本；"]
["2. 仪器应用：涡旋混合、组织匀浆、细胞破碎功能三合一，从培养的细胞到坚硬的动植物组织都可以处理；"]
["▲3. 通量：不小于24x1.5mL，高通量样品处理能力，单次处理时间不超过3分钟，大大提高实验室工作效率；"]
["4.设置参数：时间和速度；"]
["5. 处理时间:15s-5min可调，或15s、30s瞬时处理；"]
["6. 速度设置：转头速度从低速漩涡混合到高速剧烈振动12级可选；"]
["7.珠子材料（包括但不限于）：玻璃、硅酸锆、氧化锆、不锈钢；"]
["8. 研磨珠尺寸：0.1-4.8mm；"]
[" 9. 工作温度范围：4－40℃；"]
["▲10. 使用直流马达驱动，工作热能小，防止核酸降解；"]
["▲11. 冷却方式：空气冷却和干冰冷却；"]
["12.空气冷却：多轮处理时防止样品加热，停止破碎后继续冷却30s，保护样本；"]
["13.干冰冷却：样品达到近4℃，维持样品破碎过程中环境低温，避免生物活性物质降解；"]
["14.根据不同的组织样本，可提不同供优化过的protocol；"]
["15. 样本管：可使用常规较硬的EP试管，无需特殊样品管。"]
["二、配置要求"]
[" 配置：主机一台，8种不同规格的玻璃、硅酸锆、氧化锆和不锈钢珠各25ml。"]
["三、售后服务"]
["提供三年保修。"]