{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["高压灭菌锅"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"高压灭菌锅","index":0,"n_rows":16,"n_cols":15,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","高压灭菌器",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",2,"参考报价",4.5,"合计金额",9]
["一、技术要求"]
["1.容量不小于59.5L，底部带角轮，易移动；"]
["2.采用垂直向上打开腔门，节省空间；"]
["3.灭菌腔尺寸：Ø400x505(mm)，腔体直径采用40CM大尺寸，每层可放多个1000ml椎形瓶；"]
["4.灭菌腔材料：SUS304不锈钢；"]
["▲5.灭菌温度：105-138℃，融化温度：60-100℃，保温温度：45-60℃；"]
["▲6.灭菌时间：1-300分钟，融化时间：1-300分钟，保温时间：1-9968分钟 ，定时启动时间：0分钟-6天；"]
["7.设计压力：0.35MPA：更大的压力承受范围，更安全；"]
["8.压力表显示范围：0-0.6MPa；"]
["▲9.排气设置：排气阀开放温度可设置，设置范围：73-104℃；"]
["10.产品符合最新国家行业标准GB8599-2008，温度显示采用四位显示窗，显示精度0.1度。"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]