深圳市罗湖区人民医院购置参数表

单位：万元

| 设备名称 | 血栓弹力图 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 输血科 | 数量 | 1 | 参考报价 | 40 | 合计金额 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检测通道：2个或多个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 电源标准：使用标准电源：220V±10%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 样本要求：枸橼酸钠全血、肝素抗凝全血，每次检测全血用量0.34ml -0.36ml。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测定时长：20-30分钟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 温度控制：每个通道均有独立温度控制系统，并且可以根据检测要求调节。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 输出参数：14个以上国际标准参数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 通道差：一台仪器两个通道测定同份血样的R、Angle、MA值百分极差小于15%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量重复性：检测同份血样5次，主要指标如R、Angle、MA值CV小于15%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 连续工作时间：不低于24小时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 软件功能：专用配套软件，自动记录检测结果，方便提取和查询，有初步的诊断建议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 报告模式：图形+数据，输出初步的诊断建议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 设备免费保修2年，终身维修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |