{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["核酸蛋白分析仪"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"核酸蛋白分析仪","index":0,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[2,11,2,14],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
[]
["设备名称","核酸蛋白测定仪",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",1]
["一、技术要求"]
["1.最小样品体积：1ul；"]
["2.检测下限：基座2ng/ul（dsDNA）；"]
["*3.检测上限：基座27,500ng/ul（dsDNA）；"]
["4.样本检测和数据处理时间：8秒；"]
["5.波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析；"]
["6.波长精度：±1nm；"]
["7.光吸收范围：基座0－550A（10mm光路径）；"]
["*8.光路径：内含0.03、0.05、0.1、0.2、1mm一共 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确；"]
["*9.具备智能样本检测技术，可进行纯度测定，同时进行污染物鉴定和结果校正，并提供实时的技术支持；"]
["10.光源：氙闪灯；"]
["11.检测器类型：2048－CMOS线阵图像传感器；"]
["12.显示方式：高分辨率彩色可触摸显示屏；"]
["13.支持的应用：核酸A260,A260/A280,A260/A230和标记的核酸；蛋白A280和A205，蛋白Pierce660,蛋白Bradford，蛋白BCA，蛋白Lowry,标记蛋白；OD600,动力学，UV-Vis，和用户自定义； "]
["14.配置要求：主机一台，品牌电脑一台、配套软件一份。"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]