{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["蛋白双向电泳"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"蛋白双向电泳","index":0,"n_rows":48,"n_cols":15,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14],[22,0,22,14],[23,0,23,14],[24,0,24,14],[25,0,25,14],[26,0,26,14],[27,0,27,14],[28,0,28,14],[29,0,29,14],[30,0,30,14],[31,0,31,14],[32,0,32,14],[33,0,33,14],[34,0,34,14],[35,0,35,14],[36,0,36,14],[37,0,37,14],[38,0,38,14],[39,0,39,14],[40,0,40,14],[41,0,41,14],[42,0,42,14],[43,0,43,14],[44,0,44,14],[45,0,45,14],[46,0,46,14],[47,0,47,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","低压电泳仪系统",null,null,"国别","国产","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",6,"参考报价",1.45,"合计金额",8.7]
["一、技术要求"]
["1.电源："]
["1.1. 并联输出：4组"]
["1.2. 输出范围（显示分辨率）：10~3000V（1V）    4~400mA（1mA）    4~400W（1W）"]
["1.3. 外形尺寸（W×D×H）：364×303×137mm"]
["1.4. 在工作状态中，可以实时微调；"]
["1.5. 大尺寸液晶屏幕，同时显示全部操作提示、设置参数、输出状态等；"]
["1.6. 具备标准、定时、伏时和分步等多种编程工作方式；"]
["1.7. 采用开关电源输出，具有过压、过流、过载、变载、空载、漏电等报警保护及自动关机功能；"]
["1.8. 有自动记忆功能，可存储9组9步程序。"]
[" "]
["2.琼脂糖水平电泳槽："]
["2.1. 外型尺寸（L×W×H）：310×150×90mm"]
["2.2. 凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm"]
["2.3. 试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚)可用排枪加样"]
["2.4. 缓冲液总容量：650ml"]
["2.5. 制胶器模具成型，可以制作四种尺寸不同的胶；"]
["2.6. 透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察；"]
["2.7. 凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察；"]
["2.8. 高柔韧性导线，开盖断电，确保安全；"]
["2.9. 聚碳酸酯注塑成型，无渗漏"]
["2.10. 桥式设计，节省缓冲液；"]
["2.11. 耐高温，不变形；"]
["2.12. 限位功能，操作准确"]
["2.13. 可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修；"]
[" "]
["二、配置要求（共六套，每套包含以下配置）"]
["1. 电泳仪1台"]
["2. 电泳槽(主体 不含铂金丝) 3个"]
["3. 活动电极 红 3个"]
["4. 活动电极 黑 3个"]
["5. 电泳槽(上盖)  3个"]
["6. 试样格 1.0mm25齿/11齿 12把"]
["7. 试样格 1.5mm13齿/6齿 3把"]
["8. 试样格 1.5mm18齿/8齿 3把"]
["9. 试样格 2.0mm3齿/2齿 3把"]
["10. 制胶器  3个"]
["11. 凝胶托盘 60mm*60mm 6个"]
["12. 凝胶托盘 60mm*120mm 3个"]
["13. 凝胶托盘 120mm*60mm 3个"]
["14. 凝胶托盘 120mm*120mm 3个"]
["15. 电泳导线  3付\""]
[]
["三、售后服务"]
["提供两年保修。"]