{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["细胞计数仪"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"细胞计数仪","index":0,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[2,11,2,14],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
[]
["设备名称","细胞计数仪",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",2]
["一、技术要求"]
["*1. 细胞大小检测是根据细胞计数黄金标准库尔特原理进行计数，计数准确；"]
["2. 细胞浓度检测范围（包括但不限于）：3,000-2,500,000 cells/ml；"]
["*3. 单张芯片通量为2个样品，样品体积75 μl；"]
["4. 检测粒子直径范围（包括但不限于）：2-34um；"]
["5. 检测细胞有效直径范围（包括但不限于）：3-25um；"]
["6. 分辨率：1200个直方图，2um；"]
["7. 细胞计数时间：小于或等于8s；"]
["8. 分析参数：细胞数量，细胞体积，直径大小，MPI值（细胞健康指数）可对细胞的培养状态进行评估；"]
["9. 具有拟合曲线和Gating两种数据分析方法；"]
["10. 可通过USB电缆或者蓝牙接驳到电脑传输结果；"]
["*11. 仪器自带锂电池，方便移动，电池容量不小于4350mAh；"]
["12. 采用彩色触摸屏，方便操作。"]
["二、配置要求"]
["配置：主机一个，芯片共10包，共有250张芯片。"]
["三、售后服务"]
["提供三年保修。"]