{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["电热恒温水浴槽"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"电热恒温水浴槽","index":0,"n_rows":21,"n_cols":17,"rows_kept":21,"merged":[[1,1,1,16],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,9,2,10],[3,1,3,16],[4,1,4,16],[5,2,5,16],[6,2,6,16],[7,2,7,16],[8,2,8,16],[9,2,9,16],[10,2,10,16],[11,2,11,16],[12,2,12,16],[13,2,13,16],[14,2,14,16],[15,2,15,16],[16,2,16,16],[17,2,17,16],[18,2,18,16],[19,2,19,16],[20,2,20,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"                   深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
[null,"                                                                                                                             单位：万元 "]
[null,"设备名称",null,"厌氧培养箱",null,null,"国别","国产","申报科室","医学检验中心",null,"数量",2,"参考报价",5,"合计金额",10]
[null,"1.设备用途：厌氧菌培养 。"]
[null,"2.技术要求"]
[null,1,"具有温控采用微电脑控制（带定时）反映箱内实际温度，有限温保护                                                   "]
[null,2,"要求箱内有紫外线杀菌灯，气体经过滤后进入箱内，避免细菌污染\n"]
[null,3,"具有气路装置，可调节流量，输入各种所需气体\n"]
[null,4,"要求气路开关采用轻触式开关控制电磁阀\n"]
[null,5,"要求培养箱双门加宽设计\n"]
[null,6,"要求操作室内有除氧催化器\n"]
[null,7,"取样室形成厌氧状态时间：＜5分钟  \n"]
[null,8,"要求操作室形成厌氧时间：＜1小时 \n"]
[null,9,"厌氧环境维持时间 操作室在停止补充微量混合气体的情况下，＞12小时\n"]
[null,10,"要求培养室使用温控范围： 室温+3℃-60℃ \n"]
[null,11,"要求培养室温度波动： ±0.3℃\n"]
[null,12,"要求培养室温度均匀性： ±1℃\n"]
[null,13,"电源/功率： 220V,50HZ/600W\n"]
[null,14,"培养室内尺寸：≥30×19×29"]
[null,15,"培养室内尺寸：≥30×19×29\n"]
[null,16,"操作室尺寸：≥80×65×65"]