| 设备名称 | 超声电疗工作站 | 是否进口 | 进口 | 申报科室 | 名中医馆 | 数量 | 1 | 参考报价 | 13.6 | 合计金额 | 13.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 有2个治疗模块，分别为电疗模块、超声模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 治疗通道≧4组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 电流波形≧35种，其中包括直流电、神经肌肉刺激、经皮神经刺激、功能性电刺激、感应电、疏密波、俄式刺激、三角波、方波等治疗波形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2组电疗输出通道，可以同步、异步和交替刺激，也可两通道独立使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 电流输出模式：CC恒流输出模式、CV恒压输出模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 电流强度：最大电流140mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2组超声输出通道，可做水下超声治疗；可单独超声治疗，也可与电疗联合治疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 超声输出模式：持续和脉冲2种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 超声频率：1 MHz和3 MHz两种频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 超声类型：智能输出，自动检测接触皮肤面积并能智能控制超声输出大小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 实时显示超声的实际输出功率，根据超声探头的移动可实时显示超声输出的变化值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 超声具有空载保护功能，探头接触不良或者离开人体，超声暂时停止输出，并有光环提示错误操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 超声接触面积控制率≥65% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 操作界面：配置包括中文在内的多种语言显示，屏示屏可在5°～75°自由调节，方便医生在不同角度观察临床使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 操作快捷键：每组治疗通道均对应有一个快捷按钮，按下快捷按钮，可以直接到该对应治疗通道的治疗界面快速启用治疗模式，而且配置一键式中央按钮，操作非常简便 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 临床处方：预设处方108个，可自定义处方并储存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 处方治疗信息：临床处方包括文字信息和彩色图片信息，方便临床医生准确治疗部位、治疗方法及治疗剂量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 可扩展治疗功能（选配）：肌电反馈功能、负压电极功能、电诊断功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 配有原装进口台车，方便设备转移及治疗电极及治疗线的摆放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 电器参数：100-240V±10%，50/60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

配件：

| 部件编号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1600955 | 主机 | 1 | 台 |
| 1601901 | 超声探头, 5cm² | 1 | 个 |
| 1600810 | 6-系类超声探头支架 | 1 | 个 |
| 3442929 | 耦合剂, 250 ml | 1 | 瓶 |
| 3440001 | 螺丝刀 | 1 | 把 |
| 3444020 | 固定带 100x3 cm | 1 | 卷 |
| 3444021 | 固定带 250x3 cm | 1 | 卷 |
| 3444129 | 橡胶电极 6x8 cm, 2 mm 孔径, 2片/包 | 2 | 包 |
| 1460266 | 橡胶电极海绵垫 6x8 cm, 4片/包 | 1 | 包 |
| 3444209 | 电极电缆 2-芯 & 2 mm插头 - 紫色 | 1 | 根 |
| 3444208 | 电极电缆 2-芯 & 3 mm插头 - 黑色 | 1 | 根 |
| 3444057 | 粘性电极5×5cm，2 mm 孔径,4片/包 | 1 | 包 |
| 3444290 | 电源线 230V | 1 | 个 |
| 1468950 | 台车 | 1 | 台 |
| 1468932 | 电极电缆支架 | 1 | 套 |
| —— | 操作手册（中\英） | 1 | 本 |
| —— | 操作流程卡 | 1 | 张 |