{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["真空安全吸液站"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"真空安全吸液站","index":0,"n_rows":22,"n_cols":15,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","真空安全吸液站",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",6,"参考报价",2.708,"合计金额",{"v":16.248,"d":"16.25"}]
["一、技术要求"]
["1. 闭合系统的设计，废液收集瓶应有疏水性过滤器，防止交叉污染，无须外配收集瓶；"]
["2. 所有会接触液体的配件均可采用高压蒸汽灭菌消毒;"]
["3. 仪器内外部都有过滤装置，有效防止气化污染;"]
["▲4. 配有液位探测器，收集瓶内液体满时，可自动关闭连接，防止液体溢流;"]
["5. 真空泵可调节压力范围：-300mbar到-600mbar;"]
["6. 全自动真空度控制，单键调节真空状态进行吸液，紧凑设计，节约实验室放置空间，可放置于通风柜内，重量小于7kg；"]
["▲7. 可调节吸液速度，快速准确，内置泵可调流速大于7L/min，吸液头可调吸液速度大于16ml/L;"]
["8. 手柄操作器可装配各种针头或吸嘴，抽吸套件配有：手持操作器、管路套装、单爪tip接头、单道不锈钢针头适配器、单道吸嘴适配器、 单道吸嘴适配器+弹射器、八通道不锈钢针头适配器、八通道不锈钢针头适配器+弹射器及所有配件放置架;"]
["9. 快速连接头可确保管和收集瓶的安全安装;"]
["10. 只需按下手柄按钮即可吸液，处理液体方便快捷；"]
["▲11. 仪器原装自带PP材质的4L废液收集瓶；"]
["12. 静音操作，在1米范围内噪音小于80Db(A)；"]
["13.Y型连接器，方便提供多人同时操作；"]
["14.标配各种针头或吸嘴，适用于多种废液处理。"]
["15.电源220V，50/60Hz"]
[]
["二、服务要求"]
["提供三年质保（厂家提供保修承诺证明）。"]