罗湖区人民医院技术需求

单位：万元

| 设备名称 | 纤维膀胱镜(胆道镜） | 国别 | 进口 |  | 合计金额 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 纤维膀胱镜(胆道镜） | 19 | 1 | 19 | 泌尿外科 |  |
| 合计 |  |  | 1 | 19 |  |  |

▲ 1、外径15Fr.，器械通道7.5Fr.。

▲2、镜体特殊材质设计，遇水后具有润滑作用，并且具有椭圆形斜切前端设计，可减少摩擦，避免镜体损伤，延长镜体寿命。

3、可浸泡消毒并且适用于气体灭菌。

▲4、镜的外径5mm，内径2.5mm，镜身前端弯曲度可达上弯210°，下弯150°。

5、直视角度0°，视野角度110°，景深35mm。

6、有效工作长度400mm。

7、具有固定镜子前端弯曲角度的制动装置，以方便医生操作。

8、内置去摩尔纹滤光片，提升了光电成像性能。去除摩尔纹后用户将获得清晰的图像，降低了手术风险。

9、可以在操纵杆处清晰地感受到镜身前端回正到0°位置。

10、更轻、为最佳握持和降低操作人员的过疲劳的人体工程学的设计。

配置:

纤维胆道镜         1

检漏表             1

消毒阀             1

清洗刷             1

双通道连接桥       1

器械箱             1

可弯性活检钳       1