黄疸治疗仪 技术需求

1：产品为原装进口

2：全触摸屏式操作面板，操作简单。

3：LED亮度可根据患儿症状，能进行三挡强弱调节。

4：▲光源2个自然白色LED灯，无需治疗时可单独做照明使用，8个蓝色LED灯。

5：电源AC220V，50/60HZ。

6：耗电量≤45VA。

7：蓝光波长：400~550（nm）。

8：具有定时功能0~120分钟（30分钟为一间隔），可根据患儿实际情况进行不同时段治疗。

9： ▲分照亮度60uW/Cm2/nm（40cm）。

10：▲灯头能进行左右±35°摆动倾斜，方便根据操作医护人员使用习惯和不同病患情况进行不同方位的蓝光治疗。

11：高度调整范围（MM）：1200~1700。

12：4个方向轮。

13：工作环境条件：+10℃ ～＋30℃。

14：运输和贮存条件：

a).环境温度范围：－40℃～＋55℃。

b).相对湿度范围：10％～100%。

c).大气压力范围：700hpa～1060hpa。

配置清单：（配置需符合或高于此标准）

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治疗仪主机 | 1 | 台 |
| 2 | 大眼罩 | 1 | 个 |
| 3 | 小眼罩 | 1 | 个 |
| 4 | 手册 | 1 | 本 |
| 5 | 窗帘 | 1 | 幅 |