深圳市罗湖区人民医院

购置参数表

单位：万元

| 设备名称 | 有创呼吸机 | 国别 | 进口 | 申报科室 | ICU | 数量 | 1 | 参考报价 | 35 | 合计金额 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 通气模式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 辅助/控制 (A/C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 容量控制（VCV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 压力控制（PCV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 同步间歇强制通气(SIMV)：容控型SIMV，压控型SIMV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 自主呼吸 (SPONT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 压力支持(PSV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 持续气道正压通气(CPAP)，持续气道正压通气+压力支持(CPAP+ PSV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 无创通气 (NIV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 双水平气道正压通气(Bi-Level或BIPAP)和压力释放通气(APRV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 参数设置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸机可以根据病人体重自动设置呼吸机工作参数、报警参数、窒息后备通气参数，方便医生快速操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 潮气量：25～2200ml（容控时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 呼吸频率：1～100/min（A/C和SIMV模式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 吸气压力：5～85 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 支持压力：0～65 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 呼气末正压：0～40 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 峰值流速：3～150 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 压力触发：0.1～20 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 流速触发：0.5～20 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 吸气时间：0.2～30s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 平台时间：0.0～2.0s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 呼气时间：0.2～10.0s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 吸呼比：1:299～149:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 氧气浓度：21%～100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 窒息报警时间间隔：10～60s，窒息后备通气双向转换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 流量加速百分比：1～80%，可避免压力过冲，或加速气体弥散 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 脱管灵敏度：20～95%，适合于无创通气(鼻、面罩)和无气囊气管插管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 呼气灵敏度：1～80%，调节病人在自主呼吸时吸气时间，使病人更感舒适 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 监测项目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 原装一体化彩色触摸显示屏，显示屏大小15”以上，呼吸设置和呼吸监测互不冲突、不覆盖，可不同角度转动，智能化操作平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 具有压力、流速、容量波形，向量环等的监测和实时显示，吸气、呼气、自主呼吸以不同颜色标记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 压力、容量和时间参数，自主呼出潮气量、自主分钟通气量，浅快呼吸指数，Ti/Ttotal等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 肺力学参数：肺顺应性、气道阻力、内源性PEEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 其它功能： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 吸入、呼出端都有可重复消毒式细菌过滤器, 呼出端还有加热功能，防止交叉感染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 智能分级警报系统，能提示产生报警的原因及故障排除建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 吸气阀：比例电磁阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 呼气阀：电磁式主动呼气阀，在吸气相允许主动性呼气，减少人机对抗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 流量传感器：高精度晶体热膜式，内置式，非消耗品, 无需消毒和经常定标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 具有系统顺应性补偿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 具有自动漏气补偿功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主机 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 湿化器固定装置 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 双模式(无创/有创) 湿化器 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 重覆式加湿加热罐 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 直角接头 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 温度计接口 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 气道温度计 3个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 呼吸管路 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 成人夹板模拟肺1L 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 双水平压力通气软件1 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - LC 漏气补偿软件 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 配套推车 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 高压氧气转换头 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 中文操作手册 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 呼吸机保养资料5张/套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 呼吸机报警手册1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 呼吸机数据/趋势管理及报告系统 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 培训VCD 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |