罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 血栓弹力图仪 | 国别 | 国产 |  | 合计金额 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 血栓弹力图仪 | 15 | 1 | 15 | 妇保院妇产科 |  |
| 合计 |  |  | 1 | 15 |  |  |

1.检测通道：≥2个。

2.温度控制：每个通道均有独立温度控制系统，可根据需要调节。

3.测定时长：15-30分钟。

4.通道差：同一台仪器不同通道测定同份血样的R、Angle、MA值百分极差小于15%。

5.测量重复性：检测同份血样主要指标如R、Angle、MA值CV小于15%。

6.输出参数：14个以上的国际标准参数，包括SP，R，K，Angle，MA，TMA，G，E，TPI，EPL，A，CI，PMA，LTE等。

7.电源: 220V±20V，频率50Hz±1Hz。

8.连续工作时间：不低于24小时。

9. 软件功能：专用配套软件，中文操作界面，自动记录检测数据及图形并自动上传至LIS系统，结果查询方便。

10.报告模式：图形+数据，输出初步的诊断建议。

▲11.具有原厂生产的血栓弹力图质控品。

▲12.配套试剂包含常规及快速普通杯检测试剂盒、肝素酶杯检测试剂盒、血小板激活途径检测试剂盒、血小板ADP激活途径检测试剂盒、血小板AA及ADP激活途径检测试剂盒。